真 空 干 燥 箱

DZF系列

使

用

说

明

书

上海冉绘实业有限公司

Shanghai ranhui Industrial Co., Ltd
电话：400-638-1718   传真：021-5152599

网址：www.ranhuishiye.com

（一）安全提示

请用户务必遵守以下所列各项安全注意事项

1.真空箱必须有效接地。

2.抽真空或者加热时不能用手触摸门上的玻璃，人应离门有大于1米以上的距离。

3.真空箱不能烘烤易燃、易爆以及含有腐蚀性的物品。

4.真空箱不需连续抽气体用时，应先关闭真空阀，再关闭真空电机电源开关，以免真空泵油倒灌至箱内。

5.真空箱如出现故障，务必请专业人员修理。

6.如修理电器部分，需请专业的电气工程师维修。

安全警告

- 必须充分阅读理解真空箱使用说明书后，才可进行操作。

- 更换熔断器及电器部分维修时必须拔下电源插头。

- 真空箱长期不用，必须拔下电源插头。

（二）适用范围

真空干燥箱适用于科研、医药、化工、厂矿企事业单位在真空条件下对物品进行干燥热处理。

（三）结构简介

- 1、外形图

2、产品描述

真空干燥箱外型分为卧式和上下组合式两种，箱体为优质碳钢冲压而成，外壳静电喷塑，工作室材料为不锈钢。箱体采用优质硅酸棉进行保温，工作室与玻璃之间装有模压成型的耐高温硅橡胶密封圈，保证箱门与工作室的密封性能，大幅提高了箱内的真空度。温度控制仪采用国际先进的PID自适应控制器，无需设定内部参数，无超调，控温精确。温控装置带定时和超温保护功能，提高设备安全性。其中6020、6050采用外加热，6090以上采用分层内加热，大大的提高了箱内温度的均匀性。

- （四）工作条件

1、环境温度＋5～40℃。

2、相对湿度≤85％RH。

3、大气压86～106Kpa。

4、周围无强烈震动，四周间隙大于50cm。

5、试验箱应无阳光直射和热源辐射。

6、无强烈气流流经箱体。

7、周围无高浓度的粉尘及腐蚀性物质。

- （五）技术参数

| 型号 | DZF-6020 | DZF-6030 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6210 |  | DZF-6250 | DZF-6500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制系统 | 微电脑集成控制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度范围 | RT+10～250℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度波动度 | ≤±0.6℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 可达真空度 | ≤133pa |  |  |  |  |  |  |  |
| 观测窗 | 内层加厚钢化玻璃，外层高透亚克力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 真空表 | 指针式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 接口直径 | 外径φ16mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 循环方式 | 自然对流循环 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源电压 | AC220V/50Hz/60Hz |  |  |  |  | AC380V/50Hz/60Hz |  |  |
| 定时范围 | 1～9999min |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行方式 | 定值运行 定时运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加功能 | 断电记忆 传感器偏差修正 自整定 内参锁止 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内胆尺寸mm | 300x300x275 | 320x320x300 | 415x370x345 | 450x450x450 | 560x640x 600 |  | 700x600x 600 | 630x810x 845 |
| 外形尺寸mm | 580x450x450 | 630x510x460 | 720x525x535 | 760x600x720 | 810x820x950 |  | 1050x760x910 | 980x970x1150 |
| 容积 | 24L | 30L | 52L | 91L | 215L |  | 252L | 431L |
| 标配搁板 | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |
| 净重/毛重 | 42/48 | 50/60 | 65/75 | 85/97 | 110/145 |  | 122/152 | 155/190 |
| 额定功率 | 0.5kw | 0.8kw | 1.4kw | 2.4kw | 3.5kw |  | 4kw | 5kw |

﹡性能参数测试在空载条件下、无强磁、无震动下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH。

（六）安装、调试

1、安装

真空干燥箱应放置在具有良好通风条件和无强烈震动的室内，在其周围不可放置易燃易爆的物品。

2、调试

- 箱门关上并关闭放气阀，开启真空阀。

- 用抽气管把真空泵与抽气口相连，接通真空泵电源开始抽气，当真空表指示值达到-0.1Mpa时，先关真空阀，再关真空泵电源（防止倒吸），此时箱内处于真空状态。如无需加热功能，真空箱调试结束。

⑶ 接通真空干燥箱电源，将温控仪设定到所需温度，温控仪上数字显示分为两排，上排显示实际测量温度，下排为设定温度，当显示温度接近设定温度时，加热指示灯会闪烁，温度控制进入恒温状态，真空干燥箱工作正常。

设 定

自整定

背 光

℃

加热

运行

停止

报警

温度测量值

温度设定值

指示灯

再运行

3、仪表面板指示

按键定义：

1．“设定”键：可设定或参看温度、时间及其相关参数。

2．“◄”移位 / 自整定键：在非设定状态长按此键6秒可进入或退出系统自整定；在设定状态

点击此键可使设定值移位闪烁修改。

3．“▼”减小 / 再运行键：在非设定状态，当运行结束后， 长按此键3秒可重新启动运行； 在

设定状态点击此键可使设定值递减，长按此键可使设定值连续递减。

4．“▲”增加 / 背光键：在非设定状态点击此键可使液晶屏背光点亮或熄灭； 在设定状态点

击此键可使设定值递加， 长按此键可使设定值连续递加。

．操作及使用方法

1．控制器上电，显示屏上排“分度号和版本号”，下排显示“最大温度设定值”约3秒后进入到正常显示状态。

2．温度及恒温时间的参看与设定

1）若无恒温定时功能：

点击“设定”键，进入到温度设定状态，显示屏上排显示提示符“SP”，下排显示温度设定值（先个位值闪烁），可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值；再点击“设定”键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。

2）若有恒温定时功能

点击“设定”键，进入到温度设定状态，显示屏上排显示提示符“SP”，下排显示温度设定值（先个位值闪烁），修改方法同上；再点击“设定”键，进入到恒温时间设定状态，显示屏上排显示提示符“ST”，下排显示恒温时间设定值（先个位值闪烁）；再点击“设定”键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。

当恒温时间设为“0”时，表示没有定时功能，控制器连续运行，显示屏下排显示温度设定值；当设定时间不为“0”时，显示屏下排显示运行时间或温度设定值（参见七.内部参数表-2中的运行时间显示模式（参数ndt的值）），当显示运行时间时，“运行时间”字符点亮，等测量温度达到设定温度后，定时器开始计时，“运行时间”字符闪烁，计时时间到，运行结束，显示屏下排显示“End”，蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫1分钟后停止鸣叫。运行结束后，长按“减小”键3秒可重新启动运行。

注：在计时过程中若增大温度设定值，则仪表从0开始重新计时，若减小温度设定值，仪表继续保持计时。

3．传感器异常报警

若显示屏上排显示“---”，表示温度传感器故障或温度超过测量范围或控制器本身故障，控制器自动断开加热输出，蜂鸣器连续鸣叫，报警指示灯常亮，请仔细检查温度传感器及其接线。

4．上偏差超温报警时，蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫，报警指示灯常亮；下偏差报警时，蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫，报警指示灯闪烁，若由于改变温度设定值而产生超温报警，报警灯指示点亮，但蜂鸣器不鸣叫。

5．蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。

6．在设定状态下若1分钟之内无任何键按下，控制器会自动返回到正常显示状态。

六．系统自整定

当温度控制效果不理想时可进行系统自整定。自整定过程中温度会有较大过冲，用户在进行系统自整定前请充分考虑此因素。

在非设定状态下长按“移位/自整定”键6秒后进入到系统自整定程序，整定指示灯闪烁，自整定结束后该指示灯停止闪烁，控制器会得到一组更佳的系统PID参数，参数值自动保存。在系统自整定过程中长按“移位/自整定”键6秒后可中止自整定程序。

在系统自整定过程中若有上偏差超温报警，报警指示灯不亮，蜂鸣器也不鸣叫，但加热报警继电器会自动断开。在系统自整定过程中“设定”键无效。在系统自整定过程中无论是否有恒温时间设定，控制器显示窗下排总是显示温度设定值。

七．温度内部参数的参看与设定

长按设定键约3秒，显示屏上排显示密码提示符“Lc”，下排显示密码值，通过增加、减小和移位键，修改到所需的密码值。再点击设定键，若密码值不正确，控制器自动返回到正常显示状态，若密码值正确，则进入到温度内部参数设定状态，再点击设定键可以依次修改各个参数。再长按设定键3秒，可以退出此状态，参数值自动保存。

内部参数表 -1

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc- | 密码 | “Lc=3”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| ALH- | 上偏差 超温报警 | 当“温度测量值>温度设定值+HAL”时，报警灯常亮，蜂鸣器鸣叫（参见五.4），断开加热输出。 | (0～100.0℃) 20.0 |
| ALL- | 下偏差 超温报警 | 当“温度测量值<温度设定值-ALL”时，报警灯闪烁，蜂鸣器鸣叫。 | (0～100.0℃) 0 |
| T- | 控制周期 | 加热控制周期。 | (1～60秒) 注1 |
| P- | 比例带 | 时间比例作用调节。 | (1～400.0) 35.0 |
| I- | 积分时间 | 积分作用调节。 | (1～2000秒) 200 |
| d- | 微分时间 | 微分作用调节。 | (0～1000秒) 200 |
| Pb- | 零位调整 | 修正传感器（低温）测量时产生的误差。 Pb=实际温度值-仪表测量值 | (-12.0～12.0℃) 0 |
| PK- | 满度调整 | 修正传感器（高温）测量时产生的误差。 PK=1000*（实际温度值-仪表测量值）/仪表测量值 | (-999～999) 0 |

注1：型号为PCD-C3002（继电器输出）的控制器，其加热控制周期的出厂值为20秒，其它型号为5秒。

内部参数表 -2

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lc- | 密码 | “Lc=9”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| ndA- | 温度 报警方式 | 0：只有温度上偏差超温报警； 1：同时有温度上、下偏差超温报警； | (0～1) 0 |
| ndt- | 定时方式 | 0：无定时功能； 1：有定时时间设定，且达到设定值（开始恒温定时）时，显示屏下排显示运行时间； 2：有定时时间设定，则显示屏下排显示运行时间。 | (0～2) 1 |
| Hn- | 恒温计时方式 | 0：分钟计时；1：小时计时 | (0～1) 0 |
| EH- | 定时结束是否继续恒温控制 | 0：定时结束后关断加热输出； 1：定时结束后继续恒温控制。 | (0～1) 0 |
| nP- | 最大功率输出 | 加热输出的最大功率百分比。 | (0～100%) 100 |
| Co- | 关断加热输出偏差 | 当“温度测量值≥温度设定值+Co”时，关断加热输出。 | (0～100.0) 50.0 |
| SPL- | 最小温度 设定值 | 温度设定值的最小值。 | 注3 |
| SPH- | 最大温度 设定值 | 温度设定值的最大值。 | 注4 |

英文名称与参数指示符号对照表

参数指示符号

英文名称

参数指示符号

英文名称

SP

Lc

St

AL

T

P

I

d

Pb

Pk

Co

Hn

oP

rH

（七）产品维护保养及注意事项

1. 真空箱干燥箱应保持整洁，箱门玻璃应用软布擦拭，切忌用化学溶剂揩试，以免发生化学反应和擦伤玻璃。

2. 真空干燥箱应保持清洁，长期不用应套好塑料袋防尘罩，放在干燥室内。

（八）其它

真空干燥箱经包装后，用户在遵守贮存和使用规则的条件下，从出厂之日起一年内产品不能正常工作，本公司无偿为用户修理产品和提供零件。

（九）常见故障现象及处理方法

| 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 无电源 | 插头未插好或断线 | 插好插头或接好线 |
|  | 熔断器开路 | 更换熔断器 |
| 箱内温度不升 | 设定温度低 | 调整设定温度 |
|  | 电加热器坏 | 换加热器（外加热） |
|  | 控温仪坏 | 换控温仪 |
|  | 温度传感器松动 | 旋转传感器螺帽 |
| 设定温度与箱内温度误差大 | 温度传感器坏 | 换温度传感器 |
|  | 设定温度微调电位器移位 | 调整微调电位器 |
| 真空抽不上 | 面板上放气阀未关 | 关上放气阀 |
|  | 面板上真空阀未打开 | 打开真空阀门 |
|  | 真空泵抽气管未接好 | 接好抽气管 |
|  | 真空泵坏 | 调换真空泵 |
|  | 箱门未关紧 | 关紧箱门 |
|  | 箱门橡胶密封圈坏 | 调换箱门密封圈 |
|  | 面板上真空表坏 | 调换真空表 |
| 漏气 | 箱门/密封圈坏 | 调换 |
|  | 橡皮管老化 | 调换 |
|  | 真空阀坏 | 更换真空阀 |

（十）电气连接图

售后细则

一．免费维修的条件：

1、从发票开出之日起，在1年保修期内，如果本公司的产品在材料上，或者在设计制造上有问题，本公司将按保证书所示条件免费予以修理。

2、如果保修期过后，所发生的故障在设计、制造上引起的，本公司将给予修理。并适当收取备件费及上门费。

二.在保修期内当遇到以下情况，本公司将收费修理。

1、使用错误所引起的故障。

2、任意修改仪表参数或改动产品由修改不妥所引起的故障。

3、由于水灾、地震等天灾，以及电压不稳定和其他特殊的外来因素所引起的故障。

4、不按本公司产品使用说明书中所规定操作，或用户在搬运机器时所引起的故障。

5、未和公司联系，运到国外去而发生的故障。

6、在运输过程中所发生的问题。

7、用户要求做定期检查和保养。

三．定期检查和修理

当用户要求做定期检查或者定期修理时，可在维修反馈单上写明何时定期检查和保养的内容，在保修期内将反馈单寄到本公技术服务中心，本公司将另外寄上一份单据凭证。接到用户汇款后，本公司再安排定期检查和定期维修的具体时间。

| 装 箱 清 单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 文件 | 使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 2 | 文件 | 合格证 | 份 | 1 |  |
| 3 | 产品 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 配件 | 保险丝 | 只 | 2 |  |
| 5 | 配件 | 抽气管 | 条 | 1 |  |
| 6 | 配件 | 真空泵 | 台 | 1 |  |

经检查，本单所列物品与箱内所装实物相符。       检验

| 保 修 卡 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 |  | 产品名称 | 真空干燥箱 | 购买日期 |  |
| 用户名称 |  | 地 址 |  |  |  |
| 电话号码 |  | 供 应 商 |  |  |  |
| 生产日期 |  | 编号 |  | 发 票 号 |  |
| 日 期 | 检 修 记 录 |  |  | 检 验 员 | 01 |

上海冉绘实业有限公司

Shanghai ranhui Industrial Co., Ltd

感谢您的阅读！

电话：400-638-1718   传真：021-5152599

网址：www.ranhuishiye.com