RPW-2203自动酶标洗板机

使 用 说 明 书

上海冉绘实业有限公司

地址：上海市嘉定区曹安公路5616号1号楼

邮编：201805

网址：www.ranhuishiye.com

联系电话：021-54152599            传真：021-54573837

服务热线：400-638-1718

目 录

一、重要的安全说明	- 2 -

1．1  告诫	- 2 -

1．2  使用仪器之前阅读下列内容：	- 2 -

1．3  符号	- 3 -

1．4  说明书修订日期	- 3 -

二、仪 器 简 介	- 4 -

2．1　概述	- 4 -

2．2  结构组成	- 4 -

2．3　仪器规格及主要技术指标	- 4 -

2．4   仪器符号说明	- 5 -

2．5　仪器外形示意图及部分名称	- 5 -

三、仪器的安装	- 7 -

3．1　开箱	- 7 -

3．2　连接外管路	- 7 -

3．3　开机检验	- 10 -

四、仪器的操作	- 10 -

4．1　键盘	- 10 -

4．2　自动酶标洗板机的五个位置参数调节	- 11 -

4．3　洗板参数说明	- 15 -

4．5　冲洗管路说明	- 18 -

4．6　控制模式选择说明	- 18 -

4．7　加液量微调	- 19 -

4．8　自动酶标洗板机操作步骤	- 19 -

4．9　使用实例	- 19 -

五、使用注意事项	- 22 -

六、仪器日常维护和保养	- 22 -

6.1  清洁仪器	- 22 -

6.2  消毒	- 23 -

6.3  仪器销毁	- 23 -

七、售后服务	- 23 -

八、运输和贮存环境	- 23 -

九、生产日期、使用期限	- 24 -

十、配件清单及损耗品更换方法	- 24 -

10.  1　配件清单表（标准配置）	- 24 -

10.  2　损耗品更换方法	- 24 -

# 一、重要的安全说明

1．1  告诫

本设备供具有专业培训合格的医学检验专业人员或是经过培训的医护人员或实验员操作使用。且所有使用者使用前都需要经过本公司工程师或由本公司授权的工程师培训后方可以使用、维护保养。

错误使用电器设备能够引起点击致伤，灼伤，火灾和其他危险。

因始终执行基本的安全防范，包括下面列出的所有的内容。

当设备在儿童，残疾人或样品附近使用，有必要进行严密的监视。

本产品并非医疗器械，不适用于以人类疾病诊断为目的的临床医学检验和实验！

1．2  使用仪器之前阅读下列内容：

- 检验电压的配置与供电电压相匹配。

- 于电网电源链接：电源插头链接，请将仪器插入有地链接的供电插座中。

- 在使用仪器之后立即拔掉插头。

- 不要将仪器放入液体中，也不要将它放在可能掉进液体的地方，如果仪器变湿，在接触仪器之前要拔掉插头。

- 仪器在插入电源的情况下，不要离开仪器使其处于无人看管状态。

- 只能按使用说明书描绘的用途使用仪器。

- 不要使用不是制造商提供或建议使用的附件

- 如果仪器工作不正常或已受损，不要使用仪器。

- 不要使仪器或其软线接触过热而不能触及的表面。

- 不要阻塞通风口，也不要将仪器放置在可能阻塞通风口的柔软表面上，要使通风口远离软布、毛发、绒毛等。

- 不要在仪器顶部放置任何物品。

- 除非使用说明书特别要求这样做，否则不要使任何物品掉入或放入仪器的开口，管路或接          缝。

- 不要在有气溶胶飞沫使用或氧气受管理的地方使用仪器。

14）不要在户外使用仪器。

15）远离强电磁场干扰源。

16）避免强光直接照射。

17）制造商有责任向顾客或用户提供设备的电磁兼容信息。
18）用户有责任确保设备的电磁兼容环境，使设备能正常工作。

19）在干燥的环境中，尤其是存在人造材料（人造织物、地毯等）的干燥环境中使用本设备时，可能会引起损坏性的静电放电，导致产生错误的结论。

20）禁止在强辐射源（例如非屏蔽的射频源）旁使用本设备，否则可能会干扰设备正常工作。

21）建议在设备使用之前评估电磁环境。

警告：

●  使用者必须确保仪器在使用说明书规定的使用条件下使用。如超出使用条件，可能仪器不能正常运行以及发生其他意外。

●  用户在使用过程中必须按照说明书的要求对仪器进行维护和保养。如没有按照规定执行维护和保养，造成仪器故障或其它问题，我公司不承担相应责任。

●  用户在使用过程中必须按照说明书的要求操作，该仪器的维修须由我们公司专业人员进行，在维修或移动时，须对仪器进行清洗和消毒以使生物危害最小化，公司承诺随时响应用户的需求，禁止非专业人员从事与维修有关的工作，由其造成的后果公司不承担责任。

●  仪器所用试剂及样本可能是有腐蚀性或有传染性，请操作仪器时注意防护，可使用防护手套，不要接触到皮肤。

1．3  符号

下表列出自动酶标洗板机上所用的各种符号以及它们的意义。

| 符 号 | 意 义 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
|  | 小心、危险 | 标识本机需要小心的地方，确保在使用本机之前阅读使用说明书的相关内容。 |
|  | 序列号 | 该符号标于机器铭牌上用于标明机器的序列号。 |
|  | 保护导体端子 | 该符号用于指示接地保护。 |
| Y=kebX | 通（电源） | 该符号标于机器电源开关上用于表示开机。 |
| ○ | 断（电源） | 该符号标于机器电源开关上用于表示关机。 |
|  | 制造日期 | 该符号标于机器铭牌上表示本机的制造日期。 |
|  | 使用期限 | 该符号标于机器铭牌上表示本机的使用期限。 |

1．4  说明书修订日期

本说明书于2018年08月修订发布。

# 二、仪 器 简 介

2．1　概述

RPW-2203自动酶标洗板机操作简便、可靠性高、洗涤干净、适用多种规格微孔板等特点，同时为更好的满足多层次用户的需要，增加了可选配多通道洗液的功能。仪器采用大液晶屏显示，全中文操作，更易于用户掌握。本手册详细介绍了RPW-2203自动酶标洗板机的安装、操作、维护及有关注意事项。用户在使用该仪器前必须认真阅读本手册。

预期用途：用于实验室的样品板的洗涤工作。

2．2  结构组成

自动酶标洗板机由三大单元组成：

1、清洗单元：由微型泵、电磁阀、洗液瓶、废液瓶、缓冲瓶、蒸馏水瓶、清洗头组成。

2、控制单元：由单片机、液晶显示、键盘、驱动电路组成。

3、运动单元：由水平运动机构与垂直运动机构两部分组成。

2．3　仪器规格及主要技术指标

安全分类：Ⅰ类B型

熔断器：  2-φ5×20  T3AL250V

①　仪器工作条件：　 电源：AC  220V±l0％ 　50Hz±2%

输入功率：  65VA

环境温度： +5℃～+40℃

相对湿度： ≤  80％

大气压力：86.0 kpa～106.0kpa

室内无强电磁场干扰

连续运行，间歇加载

②　仪器规格：　　　主机体积：  446 × 368 × l64mm

主机重量：  9kg

③  主要性能指标：

清洗头：  8头、12头

适用酶标板规格为4×12、8×12。

清洗排数：1～12排可调。

清洗次数：1～99次可调。

浸泡时间：0～24小时可调，步距1（时、分、秒）。

振板时间：0～600秒可调, 步距1（分、秒）。

清洗液通道：多通道（标配单通道，单洗液瓶；选配洗液瓶控制器，可扩展洗液瓶至2-4个）

残/废液溢出液面感应器：有报警功能。

清洗液残余量：应不大于1μl /孔。

管路冲洗：1～600秒可调，步距1（分、秒）。

洗板机具有两点吸液功能，吸液时间0.1～9.9秒可调，步距0.1秒。

洗板机具有底部冲洗功能，冲洗时间0.1～9.9秒可调，步距0.1秒。

洗板机具有液量调节功能，范围10μL～ 3000μL，以10μL为间距可调。

洗板机具有位置调节、参数选择、开机自检功能。

2．4   仪器符号说明

仪器背面右方为仪器与电源连接处，“AC220V”为电源连接，仪器左中“1、O”控制自动酶标洗板机开关，“2-φ5×20  BGXP T3AL250V”表示保险丝允许电流为3A，“RS232”为自动酶标洗板机与电脑的连接，内部的保护接地端统一采用标识。

2．5　仪器外形示意图及部分名称

a．主视图                                 b．后视图

图1．自动酶标洗板机（RPW-2203型）外形示意图

（1）外罩   （2）微孔板载物台    （3）洗液嘴    （4）废液嘴     （5）清洗头

（6）清洗头托架   （7）显示及键盘   （8）电源开关   （9）电源插座   （10）电磁阀   （11）主机正压气嘴    （12）主机负压气嘴    （13）主机泄气孔    （14）主机出液嘴

（15）主机抽液嘴    （16）安全阀    （17）废液报警数据线端口   （18）洗液通道A    （19）洗液通道B   （20）洗液通道C   （21）洗液通道D   （22）铭牌

a．洗液瓶        b．缓冲瓶         c．废液瓶         d．蒸馏水瓶

图2．清洗瓶示意图

（1）洗液瓶正压气嘴  （2）洗液瓶出液嘴   （3）缓冲瓶负压气嘴   （4）缓冲瓶进气嘴

（5）废液瓶抽气嘴    （6）废液瓶抽液嘴   （7）残/废液溢出液面感应器废液瓶端口

# 三、仪器的安装

3．1　开箱

打开外包装箱，取出附件箱及主机箱，打开主机箱先将文件袋、配件盒及电源线取出，再将仪器取出，放置于稳定的水平工作台上。再将附件箱中的洗液瓶、废液瓶、缓冲瓶及蒸馏水瓶取出放在仪器后面。将文件袋中的装箱单拿出，按照装箱单核对箱内各零部件配套是否齐全，有无损坏。取出电源线将电源线的插头插在仪器后部的右下角，再将另一端插在备好的220V／50Hz交流电源接线板上。再取出配件盒里的清洗头一支，挂在清洗头托架上。这时取出配件盒里的胶管准备连接外管路。

注意 ：交流电源必须接地良好（保护接地端电压＜5V。机器内部的保护接地端统一采用标识。交流电源必须稳定，禁止与大功率用电器共用电源。当拔下电源线时，必须抓住插头本身，而不是电源线。如发现仪器有烟雾、异味或奇怪的声音发出，立即关闭电源，并与销售商或生产商联系。

3．2　连接外管路

单通道连接

利用仪器所配的7根胶管连接外管路。仪器各接嘴都套有不同颜色的套管，胶管端部也有不同颜色套管，找出与之相同颜色的接头相连即可。再按连接图核对一下连接是否正确。（注意：连接清洗头管路时，要将清洗头从托架上取下来连接）。

主机主视图                               主机后视图

清洗头                 　蒸馏水瓶  废液瓶   缓冲瓶  洗液瓶

图3．外接管路连接示意图之一

外接管路连接图表

| ① | 主机洗液嘴 － 清洗头进液嘴 |
| --- | --- |
| ② | 主机废液嘴 － 清洗头抽液嘴 |
| ③ | 主机正压气嘴 － 洗液瓶正压气嘴 |
| ④ | 主机抽液嘴 － 洗液瓶出液嘴 |
| ⑤ | 主机负压气嘴 － 缓冲瓶负压气嘴 |
| ⑥ | 主机出液嘴 － 废液瓶抽液嘴 |
| ⑦ | 缓冲瓶抽气嘴 － 废液瓶抽气嘴 |

外管路连接好后将清洗头挂在清洗头托架上。

多通道管路连接

主机主视图                             主机后视图

图3．外接管路连接示意图之二

外接管路连接图表

| ① | 主机洗液嘴 － 清洗头进液嘴 |
| --- | --- |
| ② | 主机废液嘴 － 清洗头抽液嘴 |
| 3 | 主机出液嘴 － 废液瓶抽液嘴 |
| 4 | 缓冲瓶抽气嘴 － 废液瓶抽气嘴 |
| 5 | 主机负压气嘴 － 缓冲瓶负压气嘴 |
| 6 | 洗液瓶A出液嘴 － 洗液通道A |
| 7 | 主机正压气嘴 － 洗液瓶正压气嘴 |
| 8 | 洗液瓶A抽气嘴 － 洗液瓶B抽气嘴 |
| 9 | 洗液瓶B出液嘴－洗液通道B |
| 10 | 洗液瓶B抽气嘴 － 洗液瓶C抽气嘴 |
| 11 | 洗液瓶C出液嘴 － 洗液通道C |
| 12 | 洗液瓶C抽气嘴 － 洗液瓶D抽气嘴 |
| 13 | 洗液瓶D出液嘴 － 洗液通道D |

外管路连接好后将清洗头挂在清洗头托架上。

3．3　开机检验

完成2．l、2．2两项工作后，可接上电源线，打开主机开关，自动酶标洗板机首先进行自检。液晶屏首先显示：

欢 迎 使 用 自检中，请稍候

几秒钟后液晶屏显示主菜单

洗板 冲洗管路 位置调节 振板混匀

说明仪器正常，处于待命状态。

注意 ：仪器自检过程中，仪器机械部件开始运动，运动过程中请勿触碰任何运动部件，以免造成机械损伤。

# 四、仪器的操作

4．1　键盘

自动酶标洗板机（RPW-2203型）采用薄膜键盘，共设有八个功能键。见图：

冲洗

管路

位置

调节

停止

洗板

振板

混匀

选择

参数

图4． 自动酶标洗板机（RPW-2203型）键盘示意图

（1） “冲洗管路”键

使用前或洗板工作完成后用该键冲洗整个液体管路。冲洗管路时间1秒～600秒连续可调。

（2） “位置调节”键

该键用于调整自动酶标洗板机的五个位置参数，具体调整方法见3.2。

（3） “选择参数”键

在主菜单下，该键用来选择仪器是在单机情况下运行还是由PC机通过串口或USB接口控制运行。在洗板菜单下，该键用来选择程序代号、清洗方式、洗板次数、洗板条数及浸泡时间等洗板项目参数，通过“＋”或“－”设定。在位置调节过程中，用该键选择需要调节的位置参数。

（4） “振板混匀”键

在主菜单下按下该键，可以使托盘左右移动振荡，在不用进入洗板程序的情况下进行振荡清洗，振荡时间0~600秒连续可调。

（5）  “洗板”键

在主菜单下按该键一次，可进入洗板参数设定初始菜单，再按一次开始洗板。在位置调节过程中，按该键返回主菜单，在设置洗板参数过程中，按该键可返回参数设定初始菜单。

（6） “停止”键

在洗板、位置调节、振板混匀以及在所有的参数设定过程中，按下该键都可以直接回到主菜单，并停止一切动作，洗板头及托盘复位到原始状态。

（7） “＋”或“－”键

这两个按键用以修改参数。

4．2　自动酶标洗板机的五个位置参数调节

自动酶标洗板机在出厂前已用标准微孔板调整好。但用户在安装使用前要以所用的微孔板校对清洗头的位置，特别是当使用不同厂家的微孔板时，应自己调节。

4．2－l　调节微孔板第一位置

此位置是选择两点吸液功能时的第一吸液位置。在主菜单下，按“位置调节”键，液晶屏显示：

位置调节一  XXXX毫米

提示1：使用  + - 键，使清洗

头长针正对下方微孔左侧

根据提示，观察清洗头长针是否正对微孔板第一排微孔的左壁内侧约2mm处。这时按“＋”键一次，微孔板左移0．2mm；按“－”键一次，微孔板右移0．2mm，直至合适。再按“选择参数”键，进入位置调节二状态，按“洗板”键或“停止”键，返回到主菜单状态。

图5．调节第一位置示意图

4．2－2　调节微孔板第二位置

此位置是用V型底或U型底微孔板时默认的吸液位置。上一步调节完毕后，进入位置调节二。液晶屏显示为：

位置调节二  XXXX毫米

提示2：使用  + - 键，使清洗

头长针正对下方微孔中心

根据提示，同样使用“＋”或“－”键来调节，使清洗头长针正对微孔板第一排微孔的中心。同样按“选择参数”键进入位置调节三状态，按“洗板”键或“停止”键，返回到主菜单状态。

图6. 调节第二位置示意图

3．2－3调节微孔板第三位置

此位置是选择单点吸液时默认的吸液位置，也是选择两点吸液功能时的第二吸液位置。同样由上一步进入位置三状态。此时液晶屏显示为：

位置调节三  XXXX毫米

提示3：使用  + - 键，使清洗

头长针正对下方微孔右侧

根据提示，使用“＋”或“－”键调节，使清洗头长针正对微孔板第一排微孔的右壁内侧约2mm处，然后再按“选择参数”键入位置调节四状态，按“洗板”键或“停止”键，返回到主菜单状态。

图7. 调节第三位置示意图

3．2－4调节清洗头最低位置

此位置是使清洗头长针和微孔板微孔底部相接触的位置。由上一步进入到位置调节四状态。液晶屏显示为：

位置调节四  XXXX毫米

提示4：使用  + - 键，使清洗

头长针轻触微孔底部

根据提示，使用“＋”或“－”键使清洗头长针与微孔板微孔的底部相接触，或使清洗头浮起一些。同样再按“选择参数”键进入位置调节五状态，按“洗板”键或“停止”键，返回到主菜单状态。

图8．调节第四位置示意图

4．2－5清洗头液面位置

此位置是微孔端面位置，是加液时液面的最高位置，超出该点的液体被吸走。由上一步进入到位置调节五状态，液晶屏显示为：

位置调节五  XXXX毫米

提示5：使用  + - 键，使清洗

头长针与微孔端面平齐

仍然使用“＋”或“－”键，使清洗头长针与微孔板微孔端面平齐。调节完毕后，按“洗板”键或“停止”键，返回到主菜单状态。

图9. 调节第五位置示意图

4．3　洗板参数说明

在主菜单下，按“洗板”键一次，则进入清洗方式和清洗参数的选择状态。液晶屏显示：

程序编号  X              通道□

□□　　  □□　   □□  □□

□□□    □□□　 □□　□□□

□□□□  □□□□ □□□□

按“＋”或“－”键选择程序代号，用于存储用户自编程序，最多可存储120个程序；

再按“选择参数”键，液晶屏显示：

程序编号    □

微孔类型：  X

吸液方式

吸液时间

注：当前界面按“选择参数”，可依次选择设置项，设置项显示“：”的，表示当前设置项；按“＋”或“－”键选择设置项参数选项，设置项参数为数字的，带下划线的表示当前设置参数；

当前界面按“选择参数”，可依次选择设置项 微孔类型（平板/UV型），吸液方式(单点/两点)，吸液时间（_._秒0.1-9.9秒可选）

微孔类型：按“＋”或“－”键选择，选用平底板，则按“＋”或“－”键来选择“平底” ，对V型底、U型底等中心低四周高的微孔均按“＋”或“－”键来选择“UV型” 。

吸液方式：用“＋”或“－”来选择“单点”或“两点”，如果选择“两点”，可使微孔板板孔内的残留量更低。

吸液时间：样用“＋”或“－”键来选择您所需要的吸液时间，0．1～9．9可调，间隔1秒/0．1秒。

继续按“选择参数”键，显示为：

程序编号     □

排数方式：  连续

洗板排数    X排

程序编号   □

清洗方式：  X

清洗次数   X

微孔液量   Xul

清洗方式：用“＋”或“－”键来选择洗板方式“板式”或“排式” 。

清洗次数：用“＋”或“－”来选择所需清洗的次数，可设定1～99次

微孔液量：用“＋”或“－”来选择所需清洗的每孔加液量,范围从10～3000μL，

以10μL为间距可调。

继续按“选择参数”键，显示为：

程序编号   □

排数方式： 任意

洗板排数   1X 2X 3X 4X 5X

7X 8X 9X 10X 11X 12X

排数方式：用“＋”或“－”来选择“连续”或“任意”

1.设置为连续时，根据需要用“＋”或“－”来选择清洗排数，1～12排可调

2.设置为任意时，用“+” 键选择排数，用“－”键来选择当前排数是否清洗，“X”表示不清洗，“√”表示需要清洗。

继续按“选择参数”键，显示为：

程序编号   □

浸泡振荡： 振荡

振荡时间   X 分X 秒

振荡速度   X

程序编号   □

浸泡振荡： 浸泡

浸泡时间  X 时X 分X 秒

浸泡振荡: 用“＋”或“－”来选择“浸泡”或“振荡”。

振荡时间: 用“＋”或“－”来设置振荡分和秒数 ，范围为0～600秒连续可调，间隔1分/1秒。

浸泡时间: 用“＋”或“－”来设置浸泡时、分和秒数，范围为0～24小时可调，步距1时/1分和1秒。

继续按“选择参数”键，显示为：

程序编号   □

底部冲洗： X

冲洗时间   X.X 秒

通道选择   X

底部冲洗：用“＋”或“－”来选择“是”或“否” ；

冲洗时间：用“＋”或“－”来设置冲洗时间 ，范围为0.1～9.9秒连续可调，间隔1秒/0.1秒。

通道选择：用“＋”或“－”来设置所需通道，共ABCD4个通道可共选择。

参数选择完毕后，按“洗板”键或“停止”键，显示则回到清洗参数选择状态。这样，您可根据显示校正一下您所选择的参数，再按“洗板”键，仪器则按您所设定的程序进行洗板。

4．4　振板参数说明

在主菜单下，按“振板混匀”键，则进入振板参数设定菜单，液晶屏显示为：

振板混匀

振板速度： 	X

振板时间    X分X秒

用“＋”或“－”键来选择振板混匀的速度，振板速度也分为“快” 、“中” 、“慢” 三档 。按“选择参数”键 设置振板时间分钟 ，用“＋”或“－”键来选择，范围0～10分种，间隔1分；继续按“选择参数”键 设置秒钟，用“＋”或“－”键来选择，范围0～59秒，间隔1秒；振板总时间有效范围为0～600秒。

继续按“振板混匀”键，仪器开始执行振板，液晶屏显示为：

振板混匀

振板速度：	X

设置时间   X分X秒

剩余时间   X分X 秒

液晶显示呈现一个倒计时的状态，从设定的时间按1秒递减，直至振板完成，剩余时间倒计时至0分0秒。

4．5　冲洗管路说明

在主菜单下，按“冲洗管路”键，则进入冲洗管路参数设定菜单，液晶屏显示为：

冲洗管路

冲洗时间   	X分X秒

用“＋”或“－”键来选择清洗时间分钟，用“＋”或“－”键来选择，范围0～10分种，间隔1分；继续按“选择参数”键 设置秒钟，用“＋”或“－”键来选择，范围0～59秒，间隔1秒；冲洗总时间有效范围为0～600秒。按“冲洗管路”键，仪器开始执行管路冲洗，液晶屏显示为：

冲洗管路

设置时间   	X分X秒

剩余时间    X分X秒

液晶显示也是呈现一个倒计时的状态，从设定时间按1秒递减直至管路冲洗完成，剩余时间倒计时到0分0秒。

4．6　控制模式选择说明

在主菜单下，按“选择参数”键，进入控制模式选择菜单，液晶屏显示：

系统信息

仪器编号  XXXXXXXX

版本信息  XXXXXXXX

控制方式：XXXXXXXX

用“＋”或“－”键来选择控制模式，控制模式分为“单机控制” 、“串口控制” 、“USB控制”三种模式，仪器默认是单机模式，若选择“串口模式”或“USB模式”则一切功能由PC机实现，仪器上只有“参数选择”键和“停止”键有效。

4．7　加液量微调

在仪器后方有一个安全阀，通过调节可以控制洗液的加液量，仪器在出厂前一般已经调节好。用户若有特殊需要时可以自行进行调节，先松开阀针上的螺母，然后一边观察清洗头出水管的水量，一边转动阀针直至满意，再将螺母拧紧。安全阀只能对加液量（加液速度）进行小范围调节。

4．8　自动酶标洗板机操作步骤

1．开机前应检查管路连接是否正确可靠，废液瓶是否排空，洗液瓶有无清洗液，并将微孔板放在载物台上。

2．打开电源开关，仪器进行自检，自检结束后，仪器进入主菜单状态。

3．按“位置调节”键，校正五个洗板参数是否合适。再按“停止”键返回。

4. 按“参数选择”键可以选择由PC机进行控制，若是单机运行，则跳过此步。

5．按“洗板”键一次，检查洗板参数选择是否正确，参数选择正确时，再按“洗板”键开始洗板。

6．冲洗管路：洗板结束后，将洗液瓶换为蒸馏水瓶冲洗管路，以防清洗头及管路堵塞或结晶。

7．关机。切断电源，整理工作台，盖好仪器。

4．9　使用实例

假设您进行某两项试验，根据试剂说明要求洗板五次，每次浸泡60秒，每孔加液量300μL，所用微孔板条为12联孔，共48份的4条板。可将试剂的清洗条件储存于代号为1的程序中，以备以后调用。洗板过程如下：

  - 选择12针清洗头，按说明书要求连好管路，将微孔板放在载物台上，用备件盒里的挡板放在微孔板右侧，将微孔板固定好。

开机

欢  迎  使  用

自检中，请稍候

仪器自检

洗板       冲洗管路

位置调节     振板混匀

确认好5个位置后，按“洗板”

按“＋”或“－”选择“1”

序号      X             通道 □

□□　　  □□　   □□  □□

□□□    □□□　 □□　□□□

□□□□  □□□□ □□□□

按“选择参数”

微孔类型：按“＋”或“－”选择“平底”

按“选择参数” 吸液方式 ：按“＋”或“－”选择“两点”

按“选择参数” 吸液时间 ： 秒按“＋”或“－”选择“1”

按“选择参数” 吸液时间 ： 毫秒按“＋”或“－”选择“2”

程序编号    1

微孔类型 ： 平底

吸液方式    两点

吸液时间    1.2秒

按“选择参数”

清洗方式：按“＋”或“－”选择“板式”

按“选择参数” 清洗次数 ：按“＋”或“－”选择“1”

按“选择参数” 微孔液量 ：按“＋”或“－”选择“300”

程序编号    1

清洗方式 ： 板式

清洗次数    1

微孔液量    300ul

按“选择参数”

排数方式：按“＋”或“－”选择“任意”

按“选择参数”洗板排数：按“＋” 1~12排可选，

按“-” x ，√可选，设置为2√

程序编号    1

排数方式 ： 任意

洗板排数   1 X 2√3 X 4 X 5 X

6 X 7 X 8 X  9 X 10 X 11 X 12X

按“选择参数”

浸泡振荡：按“＋”或“－”选择“振荡”

按“选择参数”振荡时间 ：分 按“＋”或“－”选择“1”

按“选择参数”振荡时间 ：秒 按“＋”或“－”选择“0”

按“选择参数”振荡速度 ： 按“＋”或“－”选择“中”

程序编号    1

浸泡振荡 ： 振荡

振荡时间   1 分0秒

振荡速度   中

按“选择参数”

底部冲洗：按“＋”或“－”选择“是”

按“选择参数”冲洗时间 ：秒    按“＋”或“－”选择“0”

按“选择参数”冲洗时间 ：毫秒   按“＋”或“－”选择“5”

按“选择参数”通道选择 ： 按“＋”或“－”选择“A”

程序编号    1

底部冲洗 ： 是

冲洗时间    0.5秒

通道选择   A

按“选择参数”

”

序号  1              通道A

平底   板式   底部   两点

17次  1排    中振   60秒

300uL  1.2秒  0.5秒

3.  按“洗板”键，若废液瓶满了，则仪器会提示报警，液晶屏显示：

废液瓶满

您可以按“停止”键，仪器返回主菜单，您也可以继续按“洗板”键，仪器则按照您所设定的参数值进行洗板，洗板结束后，仪器自动停止运行。若废液瓶未满，则直接进入洗板操作。

4．  洗板结束后，将洗液瓶换为装有蒸馏水（不少于300mL）的蒸馏水瓶，按“冲洗管路”键，冲去原管路中的洗液。先按“冲洗管路”键，使液晶屏显示为：

冲洗管路

冲洗时间   	X分X秒

冲洗时间分 按“＋”或“－”，选择“0”

按“选择参数”

冲洗时间： 按“＋”或“－”选择“20”

即显示为：

冲洗管路

设置时间   	0分20秒

剩余时间    0分20秒

再按“冲洗管路”键，仪器则自动冲洗管路，冲洗完毕自动结束。

5．  关机。

# 五、使用注意事项

1．用户使用仪器前应仔细阅读本手册。掌握仪器使用方法。

2．严禁废液进入泵内。每次使用后应及时倒掉废液瓶内的废液，废液不准进缓冲瓶。每次开机前应检查废液是否排空。

- 每次洗板后用蒸馏水冲洗管路，这是防止洗液结晶而堵塞清洗头最有效的方法。

- 不要在工作台上放置物品以影响微孔板载物台的运动。

- 换用不同规格微孔板时，应用“位置调节”键和“选择参数”键调整自动酶标洗板机的位置参数。按照前面4.2调节。

- 拔插与清洗头相连的胶管时，应先将清洗头从托架上取下，以保护清洗头托架。

- 用毕及时关机。

- 更换熔断器时，先关掉仪器电源。

# 六、仪器日常维护和保养

为使仪器保持一个良好的状态，经过培训的使用者可按以下方法进行日常维护和保养工作。

# 6.1  清洁仪器

仪器每次使用后应按以下步骤进行仪器清洁，关闭电源开关，并拔掉自动酶标洗板机的电源线，确保仪器与网电源断开。

使用一次性手套，用一次性抹布沾上少量水，用中性清洁剂，清洁仪器外表面，用柔软干燥的抹布清洁液晶显示器表面。在使用危险性的传染性物质后，请按6.2方法消毒仪器。

使用一次性手套，用干燥、干净的抹布擦去微孔板托架上残留的液态。

6.2  消毒

使用一次性手套，用一次性抹布沾75%乙醇清洁仪器微孔板托架。

注意 ：请勿让任何溶剂、油脂类、腐蚀性物质接触仪器。

# 6.3  仪器销毁

如果出于任何原因，用户要销毁仪器，建议用户根据B类电子仪器条列来进行销毁。

# 七、售后服务

1．本公司生产的自动酶标洗板机（RPW-2203型）自安装之日起，质量保证期为一年。一年后终身维修，收取成本费。

2．质量保证期内，由于操作不当而引起的损坏，维修时收取成本费。

3．仪器有严重损坏时，请及时与本公司售后服务部门联系，由专业人员进行检查维修，我们将尽量缩短因仪器故障而耽误用户的时间、减少给用户带来的不便，做到热情、及时。

4．用户勿自行拆卸仪器，若由此引起的仪器损坏，用户承担维修费用。

5．用户有维修能力的，本公司可提供电器原理图和元器件清单。

# 八、运输和贮存环境

- 环境温度：－10℃～+55℃；

- 相对湿度：≤93％；

- 大气压力：50.0 kPa～106.0kPa；

- 仪器主机放置于通风良好，无腐蚀性气体室内。

# 九、生产日期、使用期限

1．主机在正常条件下（在5℃～40℃，AC 220V±10%）使用年限为6年。

2．清洗头、塑料瓶、硅胶管等耗材最佳使用年限为2年。

3.  生产日期：见仪器铭牌标注。

# 十、配件清单及损耗品更换方法

10.  1　配件清单表（标准配置）

| 配件名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清洗头 | 8道 | 个 | 1 |
| 清洗头 | 12道 | 个 | 1 |
| 适应48孔微板的附件 |  | 个 | 1 |
| 专用硅胶管 |  | 套 | 1 |
| 洗液瓶 | 2000ml | 个 | 1 |
| 蒸馏水瓶 | 2000ml | 个 | 1 |
| 废液瓶 | 2000ml | 个 | 1 |
| 缓冲瓶 | 2000ml | 个 | 1 |
| 针头 |  | 个 | 1 |
| 过滤网 |  | 个 | 1 |
| 电源线 |  | 根 | 1 |
| 熔断器 | 3A | 个 | 2 |
| 防尘罩 |  | 个 | 1 |
| 酶标板 |  | 块 | 1 |

选配多通道洗液瓶的自动酶标洗板机的配件清单详见随机文件的装箱单。

10.  2　损耗品更换方法

自动酶标洗板机使用的专用硅胶管为损耗品，建议仪器开始使用后，每2年进行一次更换，操作步骤如下：

1．先用蒸馏水冲洗管路，按照说明书（4.5）冲洗管路操作。

2．关闭仪器电源，带上防护手套，取下外置的所有硅胶管，废弃的硅胶管须严格按照废弃物管理制度处理。

3．将新的硅胶管按照说明书（3.2）连接外管路，进行管路接驳。

4． 打开仪器电源，仪器进行自检，观察管路出水是否顺畅，正常，管路更换完毕。

维修手册

目 录

- 打开电源，仪器无显示　……………………………………………………………………　2

- 打开电源，仪器有显示，但仪器不自检，按键无反应　………………  2

- 自动酶标洗板机工作时，清洗头短针不见清洗液喷出，或出液量偏少  …………………………………………………………………………………………………………  3

- 洗板完毕后，微孔板孔内残留量超标　……………………………………………  4

- 洗板时，清洗头短针注到微孔板微孔中的洗液量超标，洗液溢出

……………………………………………………………………………………………………………………   5

- 自动酶标洗板机开机后，清洗头短针不停地出液 …………………………   5

七    自动酶标洗板机开机后，仪器后部的排气嘴喷 ………………………………  5

八    清洗头与微孔板孔的位置不对，清洗头运动机构及水平机构不舒适　　　　　      或有卡住现象　 ……………………………………………………………………………………  6

九    开机后，垂直托板及水平工作台已到位，但电机继续发出噪音，显示不能进行到下一程序 ………………………………………………………………………  7

为使用户更好地使用我公司生产的自动酶标洗板机，现将此自动酶标洗板机常见的故障、原因及解决办法介绍给大家。

一、打开电源，仪器无显示

原因及解决办法：

1．电源无电压或电源插座有可能松动。检查电源插座是否有电压，插头与插座的连接是否牢固，重新将电源插头再插到插座中。

2．电源保险断开。在仪器后部的电源插座下有一保险座，用一字头改锥将保险座取下，查看保险丝是否断开，若断开，更换一支新保险管。

3．打开仪器上盖（首先将电源开关关断，拔掉仪器电源插头。将透明外罩掀起，在仪器上部左右两侧有两个固定螺钉，将此两螺钉拧下，上盖即可打开。注意打开上盖时，要轻轻拿起，因为上盖上的显示连线与底板上的电器主板连在一起的。这样拿起上盖然后翻转90゜放在仪器的右侧，或移至仪器靠后一些，也可以将显示电缆插头与电器主板上的插座断开，即可将上盖放在别处，但装上壳体时，别忘将插头插上）。查看电器主板上的各个插头与插座是否松动，逐一将插头与插座检查一遍，并再插一遍。

二、打开电源，仪器有显示，但仪器不自检，按键无反应

原因及解决办法：

1．可能仪器内部的插头与插座松动，可以打开上盖，检查所有插头是否插紧，尤其注意电机插头与槽光耦插头。

2．仪器电器主板可能出现故障，与生产厂家联系，更换主电路板。

三、自动酶标洗板机工作时，清洗头短针不见清洗液喷出，或出液量偏少

原因及解决办法：

1．洗液瓶瓶盖未拧紧，瓶盖密封或硅胶管与瓶盖上接嘴不严密。将洗液瓶盖重新拧紧，再将硅胶管与瓶盖上的接嘴重新连接。

2．胶管有裂缝或死褶，管路不畅通。检查硅胶管是否有裂缝或死褶，若有，理顺死褶，剪掉有裂缝的部分或更换掉部分硅胶管。

3．仪器后部有一个圆形电磁阀，此处被夹住的硅胶管发生粘连。用手拉住电磁阀一端的硅胶管，将被电磁阀夹住的那一小段胶管轻轻拉出，捏开粘连的部分再使其复原。

4．洗液瓶内过滤网被所过滤的杂质堵塞。将洗液瓶打开，将瓶盖拿起，看到与出液嘴相连的硅胶管底部有一过滤网，用小毛刷轻刷过滤网，将过滤网上的堵塞物清理掉，使过滤网干净、通畅。

5．正压及洗液管路系统的硅胶管内部被污物堵塞。使正压压不到洗液瓶内，洗液因此不能进到清洗头内。检查洗液系统的管道内是否有杂物堵塞，如有取下该段硅胶管，用精密细长毛刷清洁硅胶管内壁，将硅胶管内部清洗干净，使管路通畅。

6．清洗头进液嘴及注液短针有杂质堵塞。检查清洗头进液嘴有无杂质堵塞。若有，用镊子轻轻取出，另外查看短针是否通畅，若无清洗液喷出，用备件盒里的针头将短针通一通，再将进液嘴与出液嘴的硅胶管对换连接，将清洗头放在洗液槽内，按“冲洗管路”键。使清洗头反向冲洗数秒钟，将杂质吸至废液瓶内，再复原。

7．清洗头的长针相对液面位置过低。观察清洗头与液面的相对位置是否合适。洗板时，清洗头长针的位置应在微孔板孔端口靠上1~2mm的位置。如果长针的位置在微孔端口以下，则先按“位置调节”，使清洗头处于“位置调节一”状态，再按“参数选择”键，清洗头处于“位置调节二”状态，再继续按“参数选择”键，一直按到“位置调节四”状态，再边按“＋” 、“－”键，边观察清洗头长针，使清洗头长针调到离微孔端口1~2㎜，再按“停止”键，回到起始状态。

8．电磁阀失灵。自动酶标洗板机后部有一个圆型电磁阀，开启仪器电源，使仪器处于工作状态，观察电磁阀的阀芯动作，当清洗头注液时，电磁阀阀芯向里运动，注液完毕时，阀芯弹回夹紧硅胶管，并伴有咔哒声。若阀芯无运动，则电磁阀未工作。如果电磁阀不起作用，则按前面一、3所介绍，打开仪器上盖，检查电磁阀的插头是否插牢。电源板上有24V电压输入或与厂家联系更换电磁阀及主板。

9．泵不起动，使洗液瓶内无正压，按照前面一、3介绍，打开仪器上盖。开启仪器，使仪器处于工作状态，观察或用手触摸泵，看是否有震动。若泵不起动，请先查看与泵相连的插头有无松动，若仍不起动，请与厂家联系，更换泵或主板。

四、洗板完毕后，微孔板孔内残留量超标

原因及解决办法：

1．缓冲瓶及废液瓶瓶盖未拧紧，与瓶盖相连的硅胶管有裂缝、死褶或连接不严密。先将缓冲瓶及废液瓶瓶盖重新拧紧，理顺死褶，重新连接管路，若硅胶管有裂缝，剪掉有裂缝部分，或更换此段硅胶管。

2．清洗头抽液嘴堵塞，长针不通。检查清洗头抽液嘴是否有杂质堵塞，若有用小镊子取出。再查看清洗头长针管有无堵塞，用备用盒里的针头通一通长针，将清洗头放在洗液槽中，再按“冲洗管路”键，冲洗数秒钟，使杂质吸至废液瓶中。

3．抽液系统的管路堵塞，使管路不通畅。查看抽液系统的管路是否有杂物堵塞，如有取下该段硅胶管，用精密细长毛刷清洁管内壁，将硅胶管内部清洗干净，使管路通畅。

4．清洗头长针未到微孔板微孔底部。检查清洗头长针与微孔板微孔底部之间的距离是否过大，若长针的位置未触到微孔底部，请按“位置调节”键，清洗头处于“位置调节一”状态，再按“参数选择”键，一直按到“位置调节四”状态，再边按“＋” 、“－”键。边观察清洗头，直到长针触到微孔板底的位置，再按“停止”键复位。

五、每次洗板时，清洗头短针注到微孔板微孔中的洗液量超标，洗液溢出

原因及解决办法：

1．先按前面所介绍的四、1．2．3来检查。

2．安全阀压力调节的过大，故洗液瓶中的压力过大。请先开机，使仪器处于工作状态。松开位于仪器左后部安全阀针上的锁母，调节安全阀，边调节边观察清洗头短针的出液量，直至出液正常。

3．清洗头长针与微孔板微孔端口之间的距离过大。若长针的位置离微孔端口的位置过大，可按“位置调节”，将清洗头调整到“位置调节四”状态，然后，边按“＋” 、“－”键，边观察清洗头长针，直至长针距板孔端口大约1~2㎜左右即可，再按“停止”键复位。

六、自动酶标洗板机开机以后，清洗头短针不停地出液

原因及解决办法：

1．仪器后部电磁阀夹管部分有异物，使阀芯不到位，夹不住硅胶管。用手拉住电磁阀一端的硅胶管，将硅胶管从被夹部分拉出，清理异物，再拉硅胶管另一端，将硅胶管复原。

2．电磁阀失灵。检查电磁阀是否损坏，参照前面三、8所介绍的方法来解决。

七、自动酶标洗板机开机工作以后，仪器后部的排气嘴喷水

原因及解决办法：

1．废液瓶及缓冲瓶均已充满，使废液直接吸至泵内，再沿着正压管路喷出。立即按“停止”键，使仪器暂停工作。然后将废液瓶及缓冲瓶中的废液倒掉，再拔掉连接在仪器后面的硅胶管，找一段硅胶管，一端接在配有黄色套管的正压嘴上，另一端连在套红色套管的负压嘴上，再开机，让仪器空载运行十分钟，以便使泵内的废液排干净。（注意，泵内不能长时间浸入废液，废液极易将泵内零件腐蚀，以至泵报废）。

2．仪器正、负压管路连接错误，使洗液直接吸至泵内，按照产品说明书，逐一检查管路的连接是否正确。

八、清洗头与微孔板板孔和位置不对，清洗头运动机构及水平运动机构不舒适或有卡住现象

原因及解决办法：

1．微孔板未全部放进托盘的槽内。重新放置微孔板，使微孔板的底部与托盘的底部充分接触，放平。

2．水平托盘上或托盘前后有重物阻挡水平运机构运动，拿掉重物。

3．参照仪器说明书，将水平及垂直的各个位置重新调节一遍。

4．水平导轨有杂质，使导轨与滑块之间滑动不畅，将水平托盘前端轻轻抬起，用清洁软纸将水平滑道及托盘上的滑块擦洗干净。如遇有硬物，轻用稍硬工具刮掉，但不要刮伤滑道及滑块表面。

5．水平机构的水平轴与水平滑块之间有污物堵塞，使其滑动不畅。按前面一、3介绍的方法打开仪器上盖，用脱脂纱布沾煤油擦拭水平轴，一边推动水平轴、托盘，一边来回擦拭水平轴。擦干净后，再将干净润滑脂均匀涂抹到水平轴上，反复推拉托盘几次，使水平轴充分润滑。

6．垂直机构上的丝杆与丝母之间，垂直轴与丝母之间及垂直轴承与导轨之间有杂质堵塞。同样按前面一、3介绍的方法打开仪器上盖，用脱脂纱布沾煤油分别将垂直丝杆、垂直轴及导轨擦拭干净。擦拭垂直机构时，用改锥旋转螺杆顶端或用手拉动垂直机构同步带，使螺母上、下运动几次，将螺杆、垂直轴及垂直导轨上，使零件表面充分润滑。

7．电机本身转动，而水平、垂直机构不运动，这是由于同步带与同步齿轮松开了，按前面介绍一、3介绍打开仪器上盖，用改锥松开垂直电机支架上的螺钉，将垂直电机往后拉到合适的位置，再将螺钉拧紧。（注意：同步带调得不能太紧，也不能太松。用手压一压同步带的两边，使其有一定的弹性即可）。然后再将水平运动机构上的从动轮上的两螺钉松开，将从动轮支架往左侧移动至水平同步带拉紧为止，再将螺钉固定。（同理，水平同步带调节与垂直同步带调节一样松紧）。

8．水平或垂直电机发生故障，电机损坏，按照前面一、3所介绍的方法，打开仪器上盖，先测一下板上是否有24V电压输出，若无电压，请与厂家联系更换主板或元件，若有24V电压输出，而电机仍不启动，更换电机或元件。

九、仪器开机后，垂直托板及水平工作台已到位，但电机继续发出噪音，显示不能进行到下一程序

原因及解决办法：

- 光耦连线断开，使光耦未起作用。按前面一、3介绍的方法打开仪器上盖，检查水平及垂直光耦连线是否断开，重新将插头插牢或更换光耦连线。

- 垂直机构或水平机构的挡光板未进入光耦槽内，或进入槽内的尺寸太小。按照前面一、3介绍的方法打开仪器上盖，用改锥将挡光板调进槽内3~4mm。

- 光耦损坏，更换光耦板或主电路板。